Załącznik nr  8 SIWZ

WZÓR TABELI ZGODNOŚCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z

WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

„Zakup mieszanin gazów wzorcowych wraz z dzierżawą 21 szt. butli 
na okres 24 miesięcy”

Przedmiotem zamówienia jest zakup mieszanin gazów wzorcowych wraz z dzierżawą 21 szt. butli na okres 24 miesięcy dla Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej .

Podstawowym celem zamówienia jest uzyskanie materiałów odniesienia dla zapewnienia wysokiej jakości

danych pomiarowych uzyskiwanych przez sieć ARMAAG.

Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na koszt własny butli z gazami wzorcowymi wraz

dzierżawą butli przez okres 24 miesięcy do sieci ARMAAG .

W cenę gazów należy wliczyć czynsz dzierżawczy butli, dostawy oraz odbiór pustych butli po upływie okresu gwarantowanej stabilności.

| Opis | Wymagania minimalne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia butli zawierającej mieszaninę wzorów gazowych Dostawca przekaże Zamawiającemu dla każdej dostarczonej butli: - kartę gwarancyjną potwierdzającą stabilność składu mieszanin gazowych wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej - certyfikat potwierdzający wykonanie mieszanki zgodnie z założoną niepewnością stężenia (tolerancją analityczną AT podaną w tabeli 3 „Wymagania szczegółowe dla gazów”), po polsku lub po angielsku wydany przez laboratorium akredytowane w oparciu o normę EN-ISO 17025:2007 w zakresie oznaczanego stężenia (zakresy stężeń podane w tabeli 3 .”Wymagania szczegółowe dla gazów”), posiadające akredytację w momencie wykonywania badania- w formie papierowej , ważny przez okres 12/24/36 miesięcy od daty dostawy gazów do Zamawiającego. - -karty charakterystyki dla każdej dostarczonej mieszaniny gazów w formie papierowej. |  |  |
| Dostawa | Dostawa butli z mieszaninami gazów wraz z wniesieniem, odbędzie się do wskazanych stacji pomiarowych. wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym, nie później niż do 28 grudnia. Po upływie okresu trwania dzierżawy Dostawca odbierze butle ze stacji pomiarowych na własny koszt w ciągu 14 dni od zakończenia dzierżawy. W razie nieodebrania butli przez Wykonawcę —Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia o zapłatę z tytułu pozostawania butli w stacjach. |  |  |
|  | Wszystkie czynności wykonane przez Dostawcę muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce w zakresie bhip i ochrony środowiska. |  |  |
| Gwarancja |  | Dostawca gwarantuje stabilność min. 24 miesiące zgodnie ze swoją deklaracją w terminie liczonym od daty dostawy. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji w tym koszty transportu, wymiany reklamowanej butli obciążają Dostawcę. Zamawiający wymaga porozumiewania się w języku polskim. Zgłoszenia dotyczące przedmiotu dostawy mogą być przekazywane pisemni, elektronicznie i faxem pod rygorem potwierdzenia. W trakcie trwania umowy Dostawca zobowiązany jest do udzielania bezpłatnych konsultacji związanych z eksploatacją dostarczonych mieszanek. |  |
| Certyfikaty |  | Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu potwierdzającego wykonanie mieszanki z założoną niepewnością stężenia (tolerancją analityczną podaną w tabeli 3”Wymagania szczegółowe dla gazów”), po polsku lub po angielsku wydany przez laboratorium akredytowane w oparciu o normę EN-ISO17025:2007w zakresie oznaczonych stężeń. Wymagana akredytacja w momencie badania. Certyfikat należy dostarczyć w formie papierowej wraz z butlą. Do oferty należy dołączyć przykładowy certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium dla oferowanych mieszanin gazów kalibracyjnych. W dniu dostawy certyfikat powinien potwierdzać właściwości dostawy w okresie gwarantowanej stabilności. |  |
| Wymagania dla reduktora |  | Wszystkie butle z mieszaninami gazów kalibracyjnych powinny być wyposażone w przyłącza zgodne z normą DIN 477 przyłącze nr 14. |  |